Dotyczy zadanych pytań w dniu 02–03.01.2023 r. przez Oferentów w konkursie ofert na  udzielanie świadczeń  zdrowotnych w  zakresie:

- wykonywania badań mutacji genu BRCA1 i BRCA2 (analiza pełnej sekwencji) techniką sekwencjonowania nowej generacji Next Generation Sequencing (NGS) z materiału tkankowego guza dla potrzeb pacjentek Szpitala Specjalistycznego Nr 2  w Bytomiu - zakres I

- wykonywania badań genetycznych w kierunku trombofilii (pakiet) dla potrzeb pacjentek Szpitala Specjalistycznego `Nr 2  w Bytomiu – zakres II

Pytanie nr 1 :

Prosimy o potwierdzenie wymogu posiadania i przedstawienia aktualnego certyfikatu zewnętrznej kontroli jakości (kontrola 2021 lub 2022 zależnie od organizatora) wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. standardów jakości dla laboratorium w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej dotyczącego uczestnictwa w programach zewnętrznej oceny jakości oraz wytycznych dla laboratoriów genetyki nowotworów litych opublikowanych w 2016 r.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia  podtrzymuje, iż Oferent winien spełniać w/w wymogi                   i potwierdzić je w oświadczeniu składanym w ofercie.

Pytanie nr 2 :

Prosimy o potwierdzenie wymogów podania w sprawozdaniu wyniku badania informacji o odsetku komórek nowotworowych w badanym materiale i podpisu patomorfologa dokonującego takiej oceny wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. standardów jakości dla laboratorium w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej (w formie stosownego oświadczenia).

Odpowiedź: Udzielający zamówienia  podtrzymuje, iż Oferent winien spełniać w/w wymogi                              i potwierdzić je w oświadczeniu składanym w ofercie.

Pytanie nr 3 :

Czy test NGS powinien obejmować również warianty CNV (delecje i duplikacje eksonów), które stanowią w polskiej populacji kilka procent wariantów patogennych genów BRCA1/2?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia potwierdza, iż test NGS powinien obejmować również warianty CNV (delecje i duplikacje eksonów).

Pytanie nr 4 :

Czy pokrycie badanej sekwencji genów BRCA1 i BRCA2 powinno wynosić minimum 250 x zgodnie                   z  wytycznymi AMP/CAP opublikowanymi w J Mol Diagn. 2017 May;19(3):341-365.?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia potwierdza, że pokrycie badanej sekwencji genów BRCA1 i BRCA2 powinno wynosić minimum 250 x zgodnie z wytycznymi AMP/CAP opublikowanymi w J Mol Diagn. 2017 May;19(3):341-365.

Pytanie nr 5 :

Prosimy o potwierdzenie wymogu zastosowania testu NGS opartego o bibliotekę amplikonową („powyżej 40 amplikonów”) pozwalającą na rozpoznanie badania jako badania zaawansowanego zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 1/2022/DSOZ (załącznik 7).

Odpowiedź: Udzielający zamówienia potwierdza, wymóg zastosowania testu NGS opartego                     o bibliotekę amplikonową („powyżej 40 amplikonów”) pozwalającą na rozpoznanie badania jako badania zaawansowanego zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 1/2022/DSOZ (załącznik 7).

Pytanie nr 6 :

Prosimy o informację czy zawarcie z Przyjmującym Zamówienie dodatkowej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jest warunkiem obligatoryjnym, czy też Udzielający Zamówienia wyraża zgodę na zawarcie w jej miejsce porozumienia regulującego zasady wymiany danych między dwoma odrębnymi administratorami danych.

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wyraża zgodę na odstąpienie od zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i na zawarcie w jej miejsce porozumienia regulującego zasady wymiany danych między dwoma odrębnymi administratorami danych.

Pytanie nr 7 :

Czy Udzielający zamówienia wymaga potwierdzenia przez Przyjmującego Zamówienie stosownym oświadczeniem zatrudnienia na stanowisku kierownika laboratorium Specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej zgodnie z profilem działania laboratorium?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia wymaga potwierdzenia przez Przyjmującego Zamówienie stosownym oświadczeniem zatrudnienia na stanowisku kierownika laboratorium Specjalisty laboratoryjnej genetyki medycznej zgodnie z profilem działania laboratorium.

Pytanie nr 8 :

Czy w zakresie pakietu nr 2 ( wykonywanie badań w kierunku trombofilii) chodzi o mutację czynnik V Leiden (c.1619G>A)?

Odpowiedź: Udzielający zamówienia potwierdza jak w specyfikacji ogłoszenia, że chodzi o czynnik G1691A

Dyrekcja

Szpitala specjalistycznego Nr 2                       w Bytomiu